MSA 测量系统分析管理系统

操 作 手 册

从零上手 · 标准操作动线

适用于质量工程师、检验员、计量管理员

# 目  录

（在 Word 中打开文档或按 F9 更新目录）

# 1  手册说明与使用路线

本手册面向从未接触过 MSA（测量系统分析）的人员。阅读并照做本手册，即可从零开始完成一次完整的 MSA 分析：从维护基础数据、创建 MSA 计划开始，经过定型生成台账、设置操作人、录入样本数据、手动分析、审核闭环，直到计划完成归档。

## 1.1  系统能做什么

本系统覆盖 MSA 的五性一力（重复性、再现性、偏倚、线性、稳定性）与 Cg/Cgk 共 6 类分析方法，支持计量型（GRR、线性/偏移、稳定性、Cg/Cgk）与计数型（KAPPA）分析；按“特性驱动（从 CP 同步特殊特性）+ 量具驱动（按台账校准周期与风险等级）”两层逻辑生成 MSA 计划；一个计划可对应多个分析方法（分计划），台账生成后经历“待采集→待分析→待审核→已批准/需整改→已闭环”的完整状态流转。

## 1.2  本手册怎么用

新手：第一次使用：按第 4 章准备好基础数据，再按第 5 章的 8 步动线走完一次完整分析；

有经验后：日常使用：查第 6 章各页面操作速查、第 7 章判定准则速查；

出问题时：遇到异常：查第 8 章常见问题。

## 1.3  一次完整闭环的 8 步总览

第 0 步 打开系统（浏览器打开 index.html）

第 1 步 创建 MSA 计划：选零件、选检验标准（自动带出取样参数）、勾分析方法与器具

第 2 步 计划定型，自动生成台账“待采集”记录

第 3 步 在台账中设置操作人 / 测量对象

第 4 步 录入样本实测值（手动矩阵或 Excel 导入）

第 5 步 保存后手动触发分析，系统按判定准则出结论

第 6 步 审核：通过、退回整改或完成闭环

第 7 步 MSA 计划页查看判定结果汇总，计划完成

# 2  系统与角色

## 2.1  打开方式与界面布局

用浏览器打开系统主页（演示环境为本地 index.html）。页面左侧是功能菜单，自上而下分为：基础数据维护（计量器具台账、校准管理、检验标准维护、质量特性维护、抽样方法维护、样本管理、样本库管理）、MSA 计划、五类台账（GRR/KAPPA/线性偏移/稳定性/CgCgk）、五类数据录入、五类分析结果。顶部为系统标题与当前用户。

## 2.2  角色权限

演示环境当前角色为质量工程师（李工程师），可执行创建计划、录入数据、手动分析、提交审核等全部日常操作；审核动作由评审角色完成（演示数据中已内置若干已批准/需整改记录供查看）。

## 2.3  演示数据

系统内置计量器具 11 台、检验标准 6 条、质量特性、抽样方法、样本与各台账演示数据。首次打开自动写入浏览器本地存储（localStorage），操作结果会持久化；如需恢复初始演示数据，清除浏览器该站点数据后重新打开即可。注意：请勿多开页面同时操作，多标签页可能互相覆盖演示数据。

# 3  MSA 术语速查

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| GRR（重复性与再现性） | 同一量具多位操作员多次测量同批样本，评估测量系统重复性与再现性变差占比 |
| KAPPA（一致性分析） | 计数型（合格/不合格判定）分析，评估检验员判定与参考值的一致性 |
| 偏倚（Bias） | 测量平均值与参考值（真值）的差值 |
| 线性（Linearity） | 偏倚在量程范围内的变化情况 |
| 稳定性（Stability） | 测量系统随时间（跨日/跨周）保持恒定的能力 |
| Cg / Cgk | 量具能力指数：Cg 反映重复性，Cgk 综合重复性与偏倚（VDA 方法） |
| NDC（可区分类别数） | 测量系统能区分的零件类别数，GRR 判定指标之一 |
| 真值 / 参考值 | 样本的真实量值，来自标准件、计量校准或专家仲裁 |
| 待采集 | 台账已生成，等待录入实测数据 |
| 待分析 | 数据已录入保存，等待执行分析 |
| 待审核 | 分析完成，等待审核人确认 |
| 已批准 / 需整改 | 审核通过；或退回整改（可添加纠正措施） |
| 已闭环 | 整改完成复测并最终确认 |

# 4  使用前的基础数据准备

以下 5 个页面是 MSA 的“地基”，首次使用前先确认数据齐备；演示环境已内置示例，可先直接进入第 5 章。

## 4.1  计量器具台账

维护所有量具：编号、名称、型号、测量范围、分辨率、精度、校准状态、校准时间与下次校准、是否做 MSA、是否样机、所属器具组等。只有“在用/待校准”且“无未闭环计划”的器具可纳入新 MSA 计划；计划页会校验，避免重复生成。

## 4.2  抽样方法维护

维护分析方法代码（GRR/KAPPA/LINEAR/BIAS/STABILITY/CGCGK）与取样规则。默认取样速查：GRR 10 件×3 人×3 次；KAPPA 50 件×3 人×3 次；线性 5 个标准件×12 次（覆盖量程）；稳定性 25 个子组×5 次（跨 4 周~3 个月）；Cg/Cgk 标准件连续测量 50 次。规则为三级继承：抽样方法规则 → 检验标准 → 计划行内可调。

## 4.3  检验标准维护

维护检验项目（零件/工序/标准依据/检验方法/测量人数/测量次数/样本数量/分辨率/单位/标准值/目标上下限/分析类型/关联质量特性等）。创建 MSA 计划选择检验标准后，系统自动带出测量人数、测量次数、样本数量，可在计划中修改。

## 4.4  质量特性维护

维护质量特性（编号/名称/特性类型 SC/CC/普通/所属零件/工序/特性类别 计量型或计数型/单位/标准值/USL/LSL/来源/关联检验标准）。SC/CC 特殊特性用于“特性驱动层”自动生成 MSA 计划。

## 4.5  样本库与样本管理

样本库管理维护标准件与生产件的真值（参考值/单位/上下限/来源/有效期），供偏倚、线性、Cg/Cgk 等分析引用；样本管理维护一次分析实际使用的样本组（关联器具与计划、参考值来源、覆盖范围）。

# 5  标准操作动线（从零开始做一次 MSA）

本章以一个完整示例贯穿：用数显卡尺（编号 JJQ-2024-001）对“轴径 φ50±0.05”这一测量特性做一次 GRR 分析。其他分析方法在第 5.8 节说明差异。

## 5.1  第 0 步：打开系统

浏览器打开系统首页，确认左侧菜单完整、右上角显示当前用户“李工程师”。

## 5.2  第 1 步：创建 MSA 计划

点击“MSA 计划”菜单，进入计划页，点击“创建 MSA 计划”按钮，在弹出的创建窗口中按顺序操作：

第一步 选择器具筛选条件（复评状态、厂商、型号、产线、工序、部门），点查询，下方器具列表出现可选量具；器具列表显示量具编号、名称、型号、范围、分辨率、精度、是否样机、部门、上次 MSA、校准状态、复评提醒、状态及每台器具的测量对象、人数、次数、样本数、责任人；

第二步 填写计划信息：零件/工序、检验标准（选择 STD-MSA-001 后自动带出测量人数 3、测量次数 3、样本数量 10，可修改）、质量特性、触发依据、计划检期、部门、零件号；质检区划、工厂、分厂自动带出；分析人单选；分辨力按文本填写；

第三步 勾选分析方法（本示例勾选 GRR；可多选，一个计划可对应多个分析方法）；

第四步 勾选器具列表中的卡尺（JJQ-2024-001）；

第五步 点击确定创建。

创建后计划状态为“待开始”，计划行显示分析人、器具、零件、特性、检验标准、取样参数等关键信息。

## 5.3  第 2 步：定型并生成台账

若创建时未勾选分析方法，计划类型为空（未定型），可在计划列表操作列执行定型（转 GRR / 转 KAPPA 等）。定型后系统自动在对应台账生成一条“待采集”记录。示例：进入左侧“台账 → GRR 台账”，可看到该计划对应的 GRR 记录，状态为“待采集”，取样规则显示“3 人×3 次×10 件”。

## 5.4  第 3 步：设置操作人与测量对象

在 GRR 台账行内点击“操作人”，多选实际参与测量的操作员（GRR/KAPPA 选人；线性/偏移选件；稳定性选标准件、人、工位；Cg/Cgk 选件与人，详见 5.8 差异表）。

## 5.5  第 4 步：录入样本实测值

在 GRR 台账行内点击“录入数据”，进入录入页。系统按人数×次数×件数自动生成操作员×样本×试验的交叉矩阵，测量人员按盲测方式录入（系统默认隐藏操作员与样本序号等干扰信息，可按需关闭隐藏）。

也可点击“导入”用 Excel 批量导入样本录入结果：选择本地 xlsx 文件，先预览确认，再写入台账。录入完成后点击保存，记录状态变为“待分析”。

## 5.6  第 5 步：手动分析

样本录入/导入完成后，需手动执行分析：在台账行内或分析结果页点击“手动分析”（或“查看结果”）。系统自动计算 %GRR、NDC、公差 %GRR，并按判定准则给出结论（可接受/有条件接受/不可接受）。确认后点击“提交审核”，状态变为“待审核”。

## 5.7  第 6 步：审核与整改闭环

进入对应“分析结果”页，打开记录“详情/审核”：

审核通过：审核人确认分析结果与判定结论；

退回整改：系统要求填写整改措施（如重新校准、检修量具、培训操作员），措施完成后可发起复测，复测通过后记录“已闭环”；

追溯：可在操作记录中查看完整时间线与纠正措施。

## 5.8  第 7 步：计划完成与判定汇总

回到“MSA 计划”页，选中该计划，下方展示该计划的各分析单（分计划）行信息；列表的“判定结果”按当前计划分析单的结论汇总显示一个结果，检验标准相同只显示一个。计划全部分析单闭环后，计划状态完成。

## 5.9  其他四种分析方法与 GRR 的差异

| 分析方法 | 默认取样 | 台账操作人/对象规则 | 关键判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| KAPPA（计数型） | 50 件×3 人×3 次 | 选人（多选） | Kappa>0.75；有效性/错误率/错误报警率 |
| 线性/偏移 | 5 标准件×12 次（覆盖量程） | 选件（多选） | 线性回归+偏倚 t 检验，4 种情形判定 |
| 稳定性 | 25 子组×5 次（跨 4 周~3 个月） | 选标准件+选人+选工位（均多选） | 均值-极差控制图 SPC 判异 |
| Cg/Cgk | 标准件连续测量 50 次 | 选件+选人（均多选） | Cg、Cgk≥1.33；6σ/T≤15% 优秀、≤20% 可接受 |

# 6  各功能页操作速查

| 页面 | 主要操作 | 入口 |
| --- | --- | --- |
| 计量器具台账 | 新增/编辑/删除器具、登记校准、状态变更 | 左侧菜单：计量器具台账 |
| 校准管理 | 登记校准记录、查看到期统计 | 左侧菜单：校准管理 |
| 检验标准维护 | 新增/修订检验标准（含判定准则） | 左侧菜单：检验标准维护 |
| 质量特性维护 | 新增/编辑/停用特性 | 左侧菜单：质量特性维护 |
| 抽样方法维护 | 维护分析方法代码、取样规则、判断规则（页签） | 左侧菜单：抽样方法维护 |
| 样本管理 | 新增样本组、查看样本明细 | 左侧菜单：样本管理 |
| 样本库管理 | 维护标准件/生产件真值 | 左侧菜单：样本库管理 |
| MSA 计划 | 创建/编辑/详情/删除计划；选中计划查看分析单列表 | 左侧菜单：MSA 计划 |
| GRR 台账等五台账 | 设置操作人/对象、录入数据、导入、查看结果、审核 | 左侧菜单：台账 |
| 数据录入 | 矩阵/表格录入、修改实测值 | 左侧菜单：录入数据（或台账行内进入） |
| 分析结果 | 手动分析、详情审核、整改闭环 | 左侧菜单：分析执行 |

# 7  判定准则速查

## 7.1  GRR

| 判定项 | 阈值 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| NDC | ≥ 5 | 接受 |
| %GRR | < 10% | 可接受 |
| %GRR | 10% ~ 30% | 可接受或不接受（有条件） |
| %GRR | > 30% | 不能接受 |

## 7.2  KAPPA（计数型）

| 判定项 | 阈值 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| Kappa | > 0.75 | 满足要求 |
| 有效性 | 正确决定次数 / 总决定次数 | 评估检验能力 |
| 错误率 / 错误报警率 | 按判定矩阵计算 | 评估误判风险 |

## 7.3  线性 + 偏倚

| 情形 | 结论 |
| --- | --- |
| 偏倚 0 水平线完全在置信区间内，各点平均偏倚均在区间内 | 非常理想，可接受 |
| 若干点出区间，常量显著≠0、斜率不显著 | 固定偏倚，易纠偏，理想可接受 |
| 回归效果显著（斜率≠0），各点平均偏倚均在区间内 | 线性偏倚，可按回归修正，较理想可接受 |
| 不能拒绝斜率为 0，且若干点平均偏倚出区间且位于不同侧 | 有偏倚且无法修正，不能接受 |

## 7.4  Cg / Cgk

| 情形 | 结论 |
| --- | --- |
| Cg、Cgk 均 ≥ 1.33 | 能力充足，可用于日常检验与量产判定 |
| Cg 偏小 | 重复性差，需检修/清洁/更换量具或提升装夹稳定性 |
| Cg 合格、Cgk 偏小 | 存在系统性偏倚，需重新校准、修正补偿、核对标准件真值 |
| Cgk 为负数 | 偏倚超出 10% 公差，量具不可使用，立即整改复测 |
| 重复性误差占比 6σ/T | ≤15% 优秀；≤20% 可接受 |

## 7.5  稳定性

以均值-极差控制图（Xbar-R）判定：无出界点、无异常规则即过程稳定，可接受；出现判异信号需查明原因（漂移、磨损、环境等）后复测。

# 8  常见问题与提示

| 问题 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 计划删除不了 | 只有“待开始”状态的计划可删除；进入执行阶段后仅可修改基本信息 |
| 计划创建后还能改什么 | 只能修改基本信息（零件、标准、计划检期等），分析方法与台账按创建时定型 |
| 实测值录错了 | 待分析状态可直接修改；已提交审核需先退回再修改 |
| 导入 Excel 报错 | 使用系统要求的 xlsx 模板（列与台账字段一致），先预览确认再写入 |
| 台账行“操作人”为何不能选人 | 不同台账规则不同：GRR/KAPPA 选人；线性/偏移选件；稳定性选标准件+人+工位；Cg/Cgk 选件+人 |
| 状态显示为“待采集” | 台账已生成、等待录入数据，录入并保存后进入“待分析” |
| 数据会不会丢 | 演示环境数据保存在浏览器 localStorage；多开标签页会互相覆盖，请单页使用；清除站点数据可恢复初始演示数据 |
| 样机标注 | 器具列表“样机”列标注哪些器具是样机，样机参与分析时系统正常处理 |
| 判定结果汇总 | MSA 计划列表的判定结果按当前计划分析单的结论汇总为一个；检验标准相同只显示一个标准 |